## Sensor Models
pitot tube calibration model
flow | [CFM] | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5
velocity | [FPM] | 410.6961 | 469.367 | 528.0379 | 586.7088 | 645.3797 | 704.0505 | 762.7214 | 821.3923 | 880.0632
velocity | [FPS] | 6.8449 | 7.8228 | 8.8006 | 9.7785 | 10.7563 | 11.7342 | 12.712 | 13.6899 | 14.6677
Re |  | 4395.2927 | 5023.1916 | 5651.0906 | 6278.9895 | 6906.8885 | 7534.7874 | 8162.6864 | 8790.5853 | 9418.4843
DP | [psi] | 0.012201 | 0.015936 | 0.020169 | 0.024901 | 0.03013 | 0.035857 | 0.042082 | 0.048805 | 0.056026
DP | [in WC] | 0.33773 | 0.44112 | 0.55829 | 0.68924 | 0.83399 | 0.99251 | 1.1648 | 1.3509 | 1.5508
DP | [kPa] | 0.084125 | 0.10988 | 0.13906 | 0.17168 | 0.20774 | 0.24722 | 0.29014 | 0.3365 | 0.38629
DP | [mbar] | 0.84125 | 1.0988 | 1.3906 | 1.7168 | 2.0774 | 2.4722 | 2.9014 | 3.365 | 3.8629
duct PD | [inWC/100ft] | 0.38478 | 0.4959 | 0.62027 | 0.75774 | 0.90817 | 1.0714 | 1.2474 | 1.436 | 1.6372
PD for 3' duct | [inWC] | 0.011543 | 0.014877 | 0.018608 | 0.022732 | 0.027245 | 0.032143 | 0.037423 | 0.043081 | 0.049115
DP deviation | [mbar] | 1.2361 | 0.97859 | 0.68673 | 0.36053 | 0 | 0.39487 | 0.82408 | 1.2876 | 1.7855
error | [%] | 59.5041 | 47.1074 | 33.0579 | 17.3554 | 0 | 19.0083 | 39.6694 | 61.9835 | 85.9504
Green cell holds the independent variable (target air flow)